УДК 531.717.1:621.771

Кучер А.К., Мусиенко Ю.Г., Демьянов С.А. (ОАО “НТЗ”),

Ободан В.Я., Скрипниченко А.И., Морозов П.Э. (АО “НИИАчермет”)

Модернизация измерителя наружного диаметра горячих труб ТАИР-1-4 в потоке ТПА 200 с использованием ЭВМ

Телевизионный автоматический измеритель размеров ТАИР-1-4 (разработчик – НИИАчермет, изготовитель – ЗЭЗ) эксплуатировался в ТПЦ-3 с 1978 года в составе АСУТП ТПА-200. Он установлен за раскатным станом и использовался для измерения наружного диаметра горячих труб в диапазоне 70-200мм. Результаты измерения вводились в ЭВМ типа М6000, где определялся средний диаметр по длине трубы, который и выводился на пост управления раскатным станом.

В основу принципа действия измерителя положен дифференциальный метод, реализованный в виде двухканального оптико-механического блока (ОМБ) с двухстрочной электронной разверткой изображения безнакальной телевизионной трубкой диссектора [1]. Расстояние между оптическими каналами ОМБ предварительно устанавливается равным номинальному диаметру контролируемых труб при помощи системы ЧПУ.

В результате длительной эксплуатации измеритель физически и морально устарел, основные комплектующие изделия (источник видеосигнала - диссектор типа ЛИ 603 и датчик угол-код типа КП-3 системы установки номинала в ОМБ), а также многие электронные компоненты сняты с производства. Кроме того, в связи с модернизацией вычислительного комплекса АСУТП и заменой М6000 на ЭВМ другого типа, выяснилась целесообразность использования ЭВМ в измерителе диаметра как для обработки сигналов, так и для передачи результатов измерений в управляющую машину с изменением кодировок.

Таким образом, в объем модернизации были включены следующие работы:

1. Замена в телекамере диссектора ЛИ-603 (диаметр фотокатода 30мм) на матричный преобразователь (размер по диагонали 1/3 дюйма) с разработкой новой оптической схемы (в связи с изменениями масштаба изображения и спектральной чувствительности фотоприемника), а также блока выделения и ввода в ПЭВМ информационных признаков видеосигнала.

2. Замена в ОМБ контактного кодового датчика КП-3 (десятичный 4-разрядный код) на бесконтактный кодовый датчик МП-9 (10-разрядный код Грея) с разработкой механического узла установки датчика и необходимых согласующих устройств и блоков ввода в ПЭВМ.

3. Замена системы числового управления электродвигателями постоянного тока с независимым возбуждением типа СЛ-361 установки номинала в ОМБ (выполненную на тиристорных логических элементах и разработанную применительно к десятичному датчику угол-код типа КП-3) на систему числового управления от ПЭВМ со вводом информации от датчика МП-9, а также с заменой силовой части в связи с прекращением выпуска ранее использовавшихся тиристоров.

4. Замена в устройстве подсветки стартерных дросселей на высокочастотные источники питания люминесцентных ламп, что повышает срок службы ламп и облегчает их зажигание в зимний период.

5. Разработка программного обеспечения измерителя.

Модернизированный измеритель должен работать автономно с управлением от собственной ЭВМ, а также в составе АСУТП с управлением от ЭВМ АСУТП. Кроме того на период модернизации АСУТП нужно было выводить аналоговый сигнал об отклонении диаметра труб от установленного номинала как в старую ЭВМ М6000, так и в новую ЭВМ АСУТП. Еще одним условием модернизации измерителя диаметра ТАИР-1-4 было ее поэтапное выполнение с целью непрерывного обеспечения информацией о фактическом диаметре прокатываемых труб операторов раскатного стана ТПА 200.

Модернизация измерителя выполнялась с мая 2001 по июнь 2002 года и включала разработку новых оптических  и электрических схем, разработку документации новых блоков и узлов, разработку программного обеспечения, изготовление и монтаж новых блоков и узлов, их проверку в лабораторных и производственных условиях с оперативным внесением изменений при необходимости. В качестве ЭВМ измерителя в связи с ограниченным финансированием и хорошими условиями применения была использована ПЭВМ обыкновенного исполнения на процессоре Celeron 633.

Модернизированный измеритель ТАИР-1-4 обеспечивает вывод следующих результатов:

| 1) на табло информационное на посту управления раскатным станом | 4-х разрядное значение среднего диаметра с ценой младшего разряда 0,1мм |
| --- | --- |
| 2) в ЭВМ АСУТП | средний диаметр трубы в цифровом виде через последовательные порты |
| 3) на монитор ЭВМ измерителя | 4-х разрядные значения диаметра с ценой младшего разряда 0,1мм (средний, минимальный, максимальный) или графики отклонения диаметра трубы от установленного номинала и профиль трубы в масштабе |

Модернизированный измеритель ТАИР-1-4 может работать в одном из трех режимов: 1) Измерение, 2) Калибровка, 3) Поверка.

В режиме ”Измерение ” система находится в состоянии ожидания сигнала от фотодатчика о приходе трубы в поле зрения измерителя. При появлении сигнала начинается измерение, о чем свидетельствует сообщение "Идет измерение" на экране монитора. При уходе трубы вместо этого сообщения выдаются результаты измерения (DСР, DМИН, DМАКС). Кроме того DСР передается на табло и в АСУТП. В этом режиме возможен также вывод результатов измерений в графическом виде (см. рис.).

В режиме “Калибровка” производится первоначальная настройка системы после установки оптико-механической части измерителя на позицию измерения труб, а также после ремонта оборудования. При калибровке определяются коэффициенты датчиков.

В режиме “Поверка” определяется точность измерителя с применением эталонов диаметра.

Оба последних режима снабжены подробными инструкциями, которые выводятся на экран монитора и изменяются по мере их выполнения.

Использование модернизированного измерителя началось с марта 2002 г. Результаты измерения труб выводились на цифровое табло на посту оператора раскатного стана, а также поступали в УВМ М600, а затем в "УНИКОНТ" по последовательному интерфейсу.

В результате продолжительных круглосуточных испытаний модернизированного измерителя было подтверждено, что погрешность измерения во всем диапазоне прокатываемых труб, определенная на образцах труб, не превышала в статике ±0,1 мм, в динамике ±0,2 мм.

За время испытаний измеритель работал надежно, выходов из строя его узлов не наблюдалось, за исключением платы PCL-722 и преобразователя МП-9. Плата PCL-722 была заменена на аналогичную другой фирмы типа ACL-7122, преобразователь МП-9 заменен на новый, после чего модернизированный измеритель работает стабильно до настоящего времени.

По результатам выполненной модернизации можно сделать следующие выводы:

1. За время эксплуатации измерителя диаметра горячих труб ТАИР-1-4 за раскатным станом ТПА 200 с 1978 по 2001 г.г. оптико-механический блок измерителя, разработанный и изготовленный БелОМО, оставался в хорошем состоянии и подвергся модернизации только в электронной и электрической частях.

2. Модернизированный измеритель диаметра горячих труб ТАИР-1-4 полностью отвечает современным требованиям к подобному классу приборов [2].

3 Модернизация измерителя обошлась Заказчику значительно дешевле, чем приобретение нового зарубежного оборудования, например, фирмы ZUMBACH (Швейцария).

4. Полученный опыт, а также наличие ОМБ разных типов в ТПЦ-3, ТПЦ-4 и НИИАчермете позволяют АО “НТЗ” разработать программу внедрения компьютеризированных измерителей диаметра горячих и холодных труб в потоке производства и контроля. При устойчивом финансировании срок внедрения такого измерителя не превысит 1 года.

Литература

1. Ободан В.Я. Автоматический контроль размеров сечения сортового проката и труб. М.: Металлургия, 1985.95с.

2. Каталоги фирм ZUMBACH, IPL